附件2：

第一包：四川省骨科医院消毒机采购

- 一、报价清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 单价限价 - （万元/台） | - 供应商报价 - （万元/台） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 壁挂式空气消毒机 | - 0.4 |  |  |
| - 2 | - 移动式空气消毒机 | - 0.5 |  |  |
| - 3 | - 床单元消毒机 | - 1 |  |  |
| - 小计 |  |  |  |  |

- 二、产品要求

| 1、参考品名 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式空气消毒机) |
| --- | --- |
| 2、用途 | 设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。 |
| 3、物理电气参数及性能指标 | 3.1工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：55 |
|  | 3.2安装方式：壁挂式安装 |
|  | 3.3、设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态 |
|  | 3.4、等离子体空气净化消毒机内部不得装有紫外线杀菌灯。 |
|  | 3.5 ▲等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告） |
|  | 3.6、等离子密度分布：≥2.98X1017～4.26X1017m3（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告） |
|  | 3.7、按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制。 |
|  | 3.8、按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换。 |
| 4、设备的数据服务功能 | 4.1协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。 |
|  | ▲4.2具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。 |
|  | 4.3 支持设备的物联网自动报修功能； |
|  | 4.4 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息； |
|  | 4.5随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。 |
|  | ▲4.6系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表； |
|  | ▲4.7具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。 |
|  | 4.8为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。 |
|  | ▲4.9 网络条件与安全 4.9.1不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理。 4.9.2不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险。 |
| 5、基本参数要求 | 5.1适用体积（m3）：≤100 |
|  | 5.2▲消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；对H1N1去除率≥99.9%（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的同系列机型检测报告）。 |
|  | 5.3▲臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为＜0.003mg/m3（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）。 |
|  | 5.4▲净化效果:设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告） |
|  | 5.5 PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99%（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）。 |
|  | 5.6多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气。 |
|  | 5.7能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 |
|  | 5.8多档风速可调 |
|  | 5.9功能性方面，具有如下功能（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风机调速功能； （4）待机参数，具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度； （5）报警提示，至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障。 |
|  | 5.10工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式。 |
|  | 5.11程控数量：程控程序数量不少于5组。 |
|  | 5.12智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 |
|  | 5.13循环风量（m3/h）：≥800 |
|  | 5.14噪声dB（A）：≤60 |
| 6、安全、法规及技术先进性 | 6.1空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 |
|  | ▲6.2物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。 |
|  | 6.3要求针对医院实际，提供详细可行的书面方案书。检查方案的先进性、可行性、充分必要性。 |

| 一、参考品名 | 等离子体空气净化消毒机(移动式空气消毒机) |
| --- | --- |
| 二、用途 | 设备主要用于对室内的空气进行净化与消毒处理。 |
| 三、物理电气参数及性能指标 | 1工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：80 |
|  | 2 安装使用：移动式,带四个可移动万向脚轮。 |
|  | 3设备能通过指示灯、大尺寸液晶LCD显示屏（显示尺寸不小于W90mm*H50mm）、多个触摸按键进行图文化显示与操作。 |
|  | 4等离子体空气消毒机内部不得装有紫外线灯杀菌。 |
|  | 5▲等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告） |
|  | 6等离子密度分布：≥3.26X1017～4.78X1017m3（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告） |
| 四、设备的数据服务功能 | 1协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。 |
|  | ▲2具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。 |
|  | 3 支持设备的物联网自动报修功能； |
|  | 4 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息； |
|  | 5随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。 |
|  | ▲6系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表； |
|  | ▲7具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。 |
|  | 8为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。 |
|  | 网络条件与安全 ▲9不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理。 ▲10不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险。 |
| 五、基本参数要求 | 1适用体积（m3）：≤100 |
|  | 2▲消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，对H1N1去除率≥99.9%（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的同系列机型检测报告） |
|  | 3▲臭氧残留量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧残留量为≤0.16mg/m3（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告） |
|  | 4多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气。 |
|  | 5能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 |
|  | 6多档风速可调 |
|  | 7功能性方面，具有如下功能（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的检测报告）： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风机调速功能； （4）待机参数，具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度； （5）报警提示，至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障。 |
|  | 8工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式。 |
|  | 9程控数量：程控程序数量不少于5组。 |
|  | 10智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 |
|  | 11循环风量（m3/h）：≥800 |
|  | 12噪音dB（A）：≤60 |
| 六、安全、法规及技术先进性 | 1产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。 |
|  | 2空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 |
|  | ▲3物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。 |
|  | 4 要求针对医院实际，提供详细可行的书面方案书。检查方案的先进性、可行性、充分必要性。 |

| 一、参考品名 | 床单位臭氧消毒机(床单元消毒机) |
| --- | --- |
| 二、用途 | 广泛应用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。 |
| 三、主要技 术要求 | 1、开机15min，臭氧输出浓度：≥500mg/m³，提供检测报告。 2、床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。 3、机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑。模具一体成型保证了产品的一致性； 4、结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。 ▲5、检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修。 ▲6、具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书，以证实制造商具有自主知识产权；同时具有国家级权威实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实设备软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 7、消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。 8、采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒 ▲9、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。 10、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用 11、设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。 12、输入功率：≤140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。 13、正常工作条件： 1)供电电源：a.c. 220V±22V 50Hz±1Hz 2)相对湿度：＜85% 3)环境温度：5℃～40℃ 4)大气压力： 70kPa～106kPa 14、整机外形尺寸≤长614×宽545×高973mm，不占用客户过多面积。 |

三、商务要求

1、供应商按照院方的需求提供产品；提供的产品必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准；提供的产品在质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相应法律责任均由供应商承担。

2、设备安装由供应商与采购方根据现场情况协商安装方案；由供应商负责送货安装和调试及人员培训。

3、供应商需保证10年的设备维修配件提供，并随标书提供维修配件价格清单。

4、合同生效后，以供应商、使用科室、归口管理部门三方签字确认的开箱验收单为凭据，经过15天试用无误，以实际配送货物的数量进行结算，支付金额达到21.25万元，合同自动终止。

5、货物类质保期：大于等于24个月（质保期为验收合格之日起开始计算单个设备质保期、售后服务有特殊要求的以具体要求为准）。维修响应时间≦2小时，48小时不能修复需提供备用机。

6、到货期：接院方通知后7个工作日

7、违约责任：供应商如未能按约送货安装，每延迟一天，需按合同总金额0.05%支付违约金。

8、因供应商提供的产品出现质量问题给院方造成人身伤害和财产损失的，供应商应当承担赔偿责任；供应商在提供产品过程中造成的所有财产损失及人身安全事故均由供应商负责。

- 综合评分表

（第一包：四川省骨科医院消毒机采购）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | - 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 产品要求 | 25.6分 | - 壁挂式空气消毒机：普通条款共31条，一条不满足扣0.2分；重要性条款共10条，一条不满足扣0.5分。 - 移动式空气消毒机：普通条款共29条，一条不满足扣0.2分；重要性条款共9条，一条不满足扣0.5分。 - （三）床单元消毒机：普通条款共13条，一条不满足扣0.2分；重要性条款共3条，一条不满足扣0.5分。 | ▲为重要性条款，其余为普通条款。 |
| 三 | 商务要求 | 18分 | - 1.完全满足商务要求得8分，一项不满足扣1分，扣完为止。 2.提供ISO9001和ISO13485认证证书，提供证明文件；提供得2.5分。 3.提供ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供证明文件；提供得2.5分。 4.生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证；提供得2.5分。 5.提供床单位臭氧消毒机安全卫生评估报告。提供得2.5分。 | 以投标文件响应为准 |
| 四 | 服务方案 | 11分 | 供应商提供的服务方案较优得11分，一般得7分，其余得5分。 | 供应商应当提供完善的售后保障体系，以及相应的服务。 |
| 五 | 业绩 | 13.4分 | 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得1.34分，最多得13.4分。 | 以投标文件响应为准 |
| 六 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |

- 第二包：四川省骨科医院多参数生命体征测量仪采购

- 一、报价清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 单价限价 - （万元/台） | - 供应商报价 - （万元/台） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 多参数生命体征测量仪 | - 6.5 |  |  |
| - 小计 |  |  |  |  |

- 二、产品要求

▲1.主要功能：标配体温测量功能，对接血压计。人性化设计，一站式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量，并与之前测量数据实时对比。支持身份证或扫码登陆建档，登陆成功后通过语音与动画引导进行测量。测量完成后打印体检报告，体检数据可上传至指定平台。用户可凭身份证或手机号搜索体检数据。用户可通过移动端查看自己的测量数据。

2.产品特点：▲（1）高舒适度：一体化设计；（2）高精度：采用最专业的测量设备保证精确度；

3、体温检测：

▲3.1 显示精确位数：0.1  ℃

3.2 人体测温模式：32.0～42.5℃

3.3 精确度：±0.3℃

3.4 测量距离：5-8 厘米

▲3.5 具有自动测量体温功能，无需任何按键可测量体温

4、测量平台配置：

4.1  CPU:  四核或以上，频率 1.8GHz

4.2  内存：2GB，最高支持 4GB

▲4.3 显示屏：10.1 寸电容触摸屏

4.4 数据输出接口：支持 LAN 网络接口和 WiFi

4.5 额定功率/额定电流：≤40W/10A

4.6 热敏打印机：有

▲4.7 操作系统：安卓

5、血压检测：

5.1   测量原理	      示波法

5.2   显示屏	      LCD显示屏

5.3   测量位置	      左右臂均可

5.4   适应臂周范围      17～42cm

5.5   测量范围	      血压量程：0～299mmHg；      脉博数：40～180次/分

▲5.6   手臂伸入检测功能  手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

5.7   测量精度

压力显示精度：   ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：   ±2%或±2次/分（取最大者）

5.8  肘部位置传感器    电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

5.9  臂筒角度调节      自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

▲5.10  平均测量模式     可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

▲5.11  二维码打印	     测量结果可以二维码形式打印出来

5.12  打印装置         热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

▲5.13  ID功能	     可连接扫描枪或身份证读卡器

5.14  抗菌设计对应     外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

▲5.15  臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

5.16  语音功能         测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

5.17  用户教育	     根据测量结果，显示提示信息

5.18  通信数据输出     USB数据传输

6、健康指标自助检测服务系统技术要求

▲6.1软件目的：快速，便捷，自助健康体检

6.2检测组成：系统主要由体温、血压、登录、测量查询、配置和报告输出等部分组成。

▲6.3对接支持：可实现与云平台或医院信息系统对接，中标供应商须提供系统对接服务。

6.4打印报告：支持热敏打印

7.软件资质及要求

（1）、采用双向通讯模式，以利于软件对体检仪器的控制，实现自助式体检操 作；

▲（2）、全面支持 RS-232、USB 等主流通讯接口等主流通讯接口，可联机不少于 两种同类的主流体检仪器；（3）、为可能增加的自助健康体检项目预留模块接口，确保系统的可扩展性。

三、商务要求

1、供应商按照院方的需求提供产品；提供的产品必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准；提供的产品在质保期内因产品质量问题发生的一切费用及相应法律责任均由供应商承担。

2、设备安装由供应商与采购方根据现场情况协商安装方案；由供应商负责送货安装和调试及人员培训。

3、供应商需保证10年的设备维修配件提供，并随标书提供维修配件价格清单

4、合同生效后，供应商需支付合同总价5%的履约保证金，货物送达后以使用科室、设备处、供应商三方签字确认的开箱验收单为凭据，经过15天试用期后进行履约验收，验收无误支付剩余100%的货款，5%的履约保证金在合同履行满一年后后经过供应商申请，科室签字确认后根据医院审批支付流程退还。

5、货物类质保期：大于等于24个月（质保期为验收合格之日起开始计算单个设备质保期、售后服务有特殊要求的以具体要求为准）。维修响应时间≦2小时，48小时不能修复需提供备用机。

6、到货期：接院方通知后7个工作日

7、违约责任：供应商如未能按约送货安装，每延迟一天，需按合同总金额0.05%支付违约金。

8、因供应商提供的产品出现质量问题给院方造成人身伤害和财产损失的，供应商应当承担赔偿责任；供应商在提供产品过程中造成的所有财产损失及人身安全事故均由供应商负责。

- 综合评分表

- （第二包：四川省骨科医院多参数生命体征测量仪采购）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | - 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 产品要求 | 26.5分 | - 普通条款共25条，一条不满足扣0.5分；重要性条款共14条，一条不满足扣1分。 | ▲为重要性条款，其余为普通条款。 |
| 三 | 商务要求 | 18分 | - 完全满足商务要求得18分，一项不满足扣2.25分，扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |
| 四 | 服务方案 | 11分 | 供应商提供的服务方案较优得11分，一般得7分，其余得5分。 | 供应商应当提供完善的售后保障体系，以及相应的服务。 |
| 五 | 业绩 | 12.5分 | 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得1.25分，最多得12.5分。 | 以投标文件响应为准 |
| 六 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |