附件（2）：

- 报价清单

| 项目名称 | 限价 （万元） | 供应商报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16排CT需采购球管1支 | 34 |  | 品牌：GE，型号：BrightSpeed |

- 产品参数：

|  | 阳极热容量≥3.5 MHU |
| --- | --- |
|  | 管套热容量≥3.5 MHU |
|  | 焦点数量：≥两个 |
| ★ | 焦点尺寸（IEC 336/1993）：小焦点≤0.8mm*0.5mm；大焦点≥1.1mm*1.0mm |
|  | 焦点最大功率要求≥42KW |
|  | 焦点最大功率可持续时间要求≥10S |
|  | 球管最大额定电压≥140KV |
| ★ | 球管最大耐受电压≥180KV |
|  | 阳极最大散热率≥800KHU/MIN |
|  | 阳极靶面角度：7度 |
| ★ | 最小阳极转速：8400RPM （以DATASHEET技术白皮书为准） |
| ★ | 球管有内置铜滤片 |
| ★ | 球管最小总过滤≥3.5mm铝当量 |
| ★ | 提供CT原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，提前预知CT整机及球管的问题，帮医院提早做计划，无计划外停机。 |
|  | 维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障 |
| ★ | 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。 |

三、商务需求：

1、（1）供应商应在收到院方提供的维修配件采购需求之日起30日内送货上门并完成安装；

（2）供应商提供的维修配件质保期为安装验收合格后次日起12万秒次或1年，双方在现场核对验收。质保期内损坏免费提供全新的本次招标球管一只；

（3）保修期届满后提供终身的维修服务、保养，只收人工服务和零配件的成本费；

（4）提供远程技术服务；接到报修电话后，须在2小时内做出响应，如需现场解决问题，48小时内到达；要求报修后72小时内解除故障恢复正常使用。应急情况下提供备用设备供院方使用。

（5）若备件的安装和运行需要特定的场所和配套设施，供应商方应在送货前3日内向院方出具书面说明。

2、交货时间及地点：由院方指定交货时间免费送达至指定地点。

3、付款方式：

（1）供应商按正常途径供货并办理入库手续后，甲方凭乙方开具的送货清单、发票与入库单等原始材料，按甲方财务的相关规定程序办理。

（2）方式：电汇、支票。

（3）期限：合同签订后，中标人在7日内需支付采购人5%履约保证金，采购人30日内向中标人支付30%货款，货物或软件安装验收合格后，采购人支付70%货款给中标人。5%履约保证金在质保期满后一次性无息退还给中标人。

综合评分表

(配套使用的产品清单不适用本评分表)

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 产品参数 | 44分 | 普通条款共9条，一条不满足扣1分；重要性条款共7条，一条不满足扣5分。 | ★为重要性条款，其余为普通条款。 |
| 三 | 商务要求 | 9分 | 满足一条得1分，最多得9分。 |  |
| 三 | 产品及服务方案 | 10分 | 投标人提供的产品及服务方案优得10分，一般得7分，较差得4分。 |  |
| 四 | 业绩 | 5分 | 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得1分，最多得5分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |