- 附件（2）：四川省骨科医院除颤仪采购项目

- 报价清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 限价 - （万元/台） | - 供应商报价 - （万元/台） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 除颤仪（带起搏功能） | - 6.1 |  |  |
| - 2 | - 除颤仪（不带起搏功能） | - 5.6 |  |  |
| - 小计 |  |  |  |  |

- 二、产品参数：

- （一）除颤仪（带起搏功能）

1．除颤波形：低能量双相方波。

2．充电时间：≤6秒

3．能量选择：1～200焦耳，在主机和除颤手柄上均可选。

▲4．除颤手柄：标准胸壁成人/儿童除颤板。手柄上具有充、放电、能量调节和打印开关等功能。

▲5. 起搏方式：VVI按需型；非同步方式。

6. 脉冲幅度：0～140毫安。

▲7. 脉冲宽度：40毫秒。

8. 起搏频率：30～180次/分。

9. 观测功能：无需调节频率及毫安量即可观测起搏情况，具备4：1观测调节功能。

10. 屏幕尺寸：≥5.6英寸

11． 屏幕类型：场致发光屏幕，视角≥160°。

12. 显示通道：≥2个。

13．能量显示：选择能量及实际释放能量均能实时显示。

14．中文显示：全中文菜单显示操作。

15．监护导联：标配3导联心电；可选配5导联，12导联。

▲16．内置打印：90毫米（纸宽）内置打印，记录参数完整。

17．打印速度：12.5，25毫米/秒可调。

18．电池类型：高能量密封铅酸充电电池。充电一次后能连续工作2.75小时，全能量放电≥70次。

（二）除颤仪（不带起搏功能）

1、除颤波形：低能量双相方波。

2、充电时间：≤6秒

3、能量选择：1～200焦耳，在主机和除颤手柄上均可选。

4、▲除颤手柄：标准胸壁成人/儿童除颤板。手柄上具有充、放电、能量调节和打印开关等功能。

5、屏幕尺寸：≥5.6英寸

6、屏幕类型：场致发光屏幕，视角≥160°。

7、显示通道：≥2个。

8、能量显示：选择能量及实际释放能量均能实时显示。

9、中文显示：全中文菜单显示操作。

10、监护导联：标配3导联心电；可选配5导联，12导联。

11、▲内置打印：≥90毫米（纸宽）内置打印，记录参数完整。

12、打印速度：12.5，25毫米/秒可调。

13、电池类型：高能量密封铅酸充电电池。充电一次后能连续工作2.75小时，全能量放电≥70次。

- 三、商务需求：

1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.安装、调试和培训要求：

（1）设备安装由供应商与采购方根据现场情况协商安装方案；

（2）由供应商负责送货安装和调试及人员培训，

4.供应商需保证10年的设备维修配件提供，并随标书提供维修配件价格清单。

5.付款方式：

合同生效后，供应商须在接院方通知后7个工作日送货到指定地点并安装调试可投入使用。以供应商、使用科室、归口管理部门三方签字确认的开箱验收单为凭据，经过15天试用确定设备无误，以实际配送货物的数量进行结算，支付金额达到42.7万元，合同自动终止。

6.货物类质保期：

主机大于等于12个月，配件大于等于3个月（质保期为验收合格之日起开始计算单个设备质保期、售后服务有特殊要求的以具体要求为准）。

7、违约责任：供应商如未能按约送货安装，每延迟一天，需按合同总金额0.05%支付违约金。

- 综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | - 报价 | - 30分 | - 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | - 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | - 产品参数 | - 43分 | - 普通条款共14条，一条不满足扣1分；重要性条款共4条，一条不满足扣3分。 - 普通条款共11条，一条不满足扣1分；重要性条款共2条，一条不满足扣3分。 | - 说明：▲为重要性条款，其余为普通条款。 - 序号1-2对应报价清单中的产品。 |
| 三 | - 商务要求 | - 7分 | - 满足一条得1分，最多得7分。 |  |
| 四 | - 产品及服务方案 | - 10分 | - 投标人提供的产品及服务方案优得10分，一般得7分，较差得4分。 |  |
| 五 | - 业绩 | - 9分 | - 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得1分，最多得9分。 | - 以投标文件响应为准 |
| 六 | - 投标文件的规范性 | - 1分 | - 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | - 以投标文件响应为准 |