## Sheet1
附件：内镜、手术动力及器械调研清单（注：报价时不要改变此清单对应的序号）
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 使用科室 | 备注
1 | 滑动剪线钳 | 5 | 把 | 上肢科 | /
2 | 直组织抓钳 | 6 | 把 |  | /
3 | 二代缝合钩直钩 | 6 | 把 |  | /
4 | 二代缝合钩左45° | 5 | 把 |  | /
5 | 光源线 | 3 | 根 |  | /
6 | 一代手柄 | 2 | 把 |  | /
7 | 关节镜 | 3 | 个 |  | /
8 | 钝头 | 2 | 个 |  | /
9 | 镜鞘 | 2 | 个 |  | /
10 | 鸟嘴穿线钳左转 | 1 | 把 |  | /
11 | 二代缝合钩左弯 | 5 | 把 |  | /
12 | 二代缝合钩右弯 | 5 | 把 |  | /
13 | 取出钳 | 3 | 把 |  | /
14 | 医用内窥镜系统 | 2 | 套 | 颈肩腰腿痛1科 | 摄像头及光源线2套
15 | 动力系统 | 1 | 套 |  | 主机1台、镜下手柄2套、开放手柄1套
16 | 主机（电动骨组织手术设备） | 1 | 台 | 脊柱.神经外科 | 微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调
17 | 脚踏开关 | 1 | 个 |  | 线缆长≥2.8m，无级调速，IPX8防水等级，金属底座，更稳固，更耐用，防滑、防侧翻。
18 | 脊柱磨钻手柄 | 1 | 个 |  | 内镜手术中转速＞28000r/min，可高压灭菌
19 | 通用磨钻手柄 | 1 | 个 |  | 用于开放手术的电机，转速＞50000 r/min，磨钻手柄，手柄内注水水冷结构，长时间使用，手柄不发热。
20 | 往复磨铣刀头（全刃） | 1 | 个 |  | 柱形刀头设计,刀头往复运动磨除骨组织,不损伤神经。具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围＞20mm，刀头工作转速＞28000r/min。 | 可重复使用
21 | 微创脊柱磨头（金刚砂） | 3 | 个 |  | 微创脊柱磨头：具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种，刀具具有单手推拉自锁限深调节功能，调节范围＞20mm，刀头工作转速＞28000r/min | 可重复使用
22 | 微创脊柱磨头（切削刃） | 1 | 个 |  |  | 可重复使用
23 | 偏心往复磨铣刀头 | 1 | 个 |  | 后路大通道专用磨钻 | 可重复使用
24 | 磨钻头（切削刃2.0） | 2 | 个 |  | 弯曲一体刀头，刀杆弯曲，刀杆内注水设计，杆径＜5.0mm，工作转速＞50000 r/min。刀头直径1mm-4mm可选择，具有金刚砂和不锈钢切削刃两种。 | 可重复使用
25 | 磨钻头（切削刃3.0） | 2 | 个 |  |  | 可重复使用
26 | 磨钻头（金刚砂2.0） | 2 | 个 |  |  | 可重复使用
27 | 磨钻头（金刚砂3.0） | 2 | 个 |  |  | 可重复使用
28 | 磨钻头（金刚砂，带护鞘） | 2 | 个 |  | 前端刀杆弯曲，磨头前端带保护鞘，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径＜5mm，磨头直径3.5mm，长度＞100mm，工作转速＞50000r/min 。 | 可重复使用
29 | 磨钻头（切削刃，带护鞘） | 1 | 个 |  |  | 可重复使用
30 | 骨科用电锯片 | 2 | 片 |  | 刀杆直径＜5mm，内注水设计，刀头齿部长度＞8mm，刀头前后往复运动，转速＞50000r/min | 可重复使用
31 | 关节镜系统(包含显示器、摄像主机、光源主机) | 1 | 套 | 膝关节运动损伤科 | /
32 | 动力系统(刨刀)主机 | 1 | 台 |  | /
33 | 动力系统(空心电钻)主机 | 1 | 台 |  | /
34 | 刨刀手柄 | 6 | 个 |  | /
35 | 空心电钻 | 6 | 把 |  | /
36 | 摄像头（西山） | 6 | 个 |  | /
37 | 关节镜70°镜子 | 10 | 个 |  | /
38 | 光源线 | 6 | 根 |  | /
39 | 钝 头 | 6 | 个 |  | /
40 | 镜 鞘 | 6 | 个 |  | /
41 | 左转缝合钩(器械) | 5 | 把 |  | /
42 | 右转缝合钩(器械) | 5 | 把 |  | /
43 | 平头(器械) | 10 | 把 |  | /
44 | 上翘(器械) | 10 | 把 |  | /
45 | 环钳(器械) | 10 | 把 |  | /
46 | 推结器 | 5 | 把 |  | /
47 | 股骨钻头(6.7.8.9mm) | 6 | 个 |  | /
48 | 胫骨钻头(6.7.8.9mm) | 6 | 个 |  | /
49 | 手控式刨削手柄 | 1 | 把 | 足踝2科 | 1、磨砂防滑手柄设计；2、手柄正转，反转，往复转三种模式；3、最大转速：正/反转最大值：8000转/分；往复转最大值：3000转/分；4、往复转具有标准/高效/强劲三种方式，满足不同类型手术需求；5、2个人体工学设计的手控按钮，实现手柄开关、方向和转速等控制；6、手柄上具有一键式可拆卸负压吸引开关；7、可高温高压灭菌;8、适配本院Arthrex AR-8305刨削主机
50 | 微型电动式矢状锯 | 1 | 把 |  | *1、矢狀锯手柄最高转速≥19000cpm 2、手柄重量≤210g 3、手柄操纵杆可延长，以适应大小手，符合人体工程学设计 4、手柄支持锯片能够在180°范围内以45°为间隔单位安装 5、手柄及动力连接线可高温高压消毒灭菌 *6、微型电动式矢状锯能与现有动力主机匹配
51 | 跟骨微创撑开器 | 1 | 套 |  | 骨科撑开钳（克氏针撑开钳、IV型）、骨科撑开钳（克氏针撑开钳、V型）、复位钳（指圈球头（不对称、170mm*55mm）、骨牵引针（牵引针、4.0*200mm×2）、微创跟骨器械盒（40cm*27cm*9.3cm）
52 | 骨刀 | 12 | 把 |  | 方骨刀（260mm×4mm-26mm×16mm）、弯骨刀（260×6mm-260×14mm）、前弯圆骨刀（260×4mm-260×10mm）
53 | 大点状复位钳 | 2 | 把 |  | 无极复位钳，特大号（带球头）、大力复位钳（带球头，撑开距离140mm）
54 | 摆锯机头 | 1 | 套 |  | 1.摆锯最高摆频≥15000次／分；2.快速装卸接口设计；3.可高温高压灭菌；4.配置锯片有保护软组织的特殊设计；5.配备有不同规格锯片:长度15-25mm，宽度5-9mm，厚0.5mm。
55 | 克氏针机头 | 1 | 套 |  | 与现有手外动力匹配，夹持口径0.6mm～2.0mm和2.1mm～3.8mm两种夹持口径
56 | 镜鞘 | 1 | 个 | 足踝1科 | 康美公司4.0镜子配套
57 | 4K内窥镜摄像系统 | 1 | 套 | 天府脊柱.神经外科 | 4K医用显示器1台， 4K内窥镜摄像光源系统1套， 30°内窥镜1套， 0°内窥镜1套， 小关节鸭嘴肌腱钳，直 1个 小关节鸭嘴肌腱钳，右 1个 小关节鸭嘴肌腱钳，左 1个 小关节探钩 1个 小关节钩刀 1个 小关节骨刀 1个 小关节勺型抓钳 1个 小关节抓钳 1个 小关节直型游离体抓钳 1个 刮匙 1个
58 | 等离子手术系统 | 1 | 套 |  | 等离子主机一套 射频等离子手术电极配备有肘关节，腕关节，小关节刀头各一把
59 | 等离子主机 | 1 | 台 | 天府颈肩腰腿痛科 | 等离子主机1台、脚踏开关1个、电源线1个
60 | 镜下磨钻手柄 | 1 | 个 |  | /
61 | 镜下磨钻头 | 2 | 个 |  | /
62 | 椎板咬骨钳 | 2 | 把 |  | φ3.5mm×360mm×50°
63 | 关节镜70° | 3 | 个 | 天府运动医学科 | /
64 | 关节镜镜鞘 | 3 | 个 |  | /
65 | 平头蓝钳 | 5 | 把 |  | /
66 | 缝合钩 | 3 | 套 |  | 1套配左转、右转缝合钩各1个